| 高压灭菌锅技术要求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 基本结构 |
| 1 | 外壳采用耐温优质工程塑料与不锈钢材料组合而成。 |
| 2 | 灭菌锅体采用优质不锈钢（304）材料精制而成。 |
| 3 | 锅盖启闭装置，采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠。 |
| 二 | 操控与运行 |
| 1 | 操控台采用LCD液晶窗图文动态显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动循环控制，灭菌结束（报警）后自动停机。 |
| 三 | 功能描述 |
| 1 | 具有一键制灭菌功能选择，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 |
| 2 | 具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间。 |
| 3 | 具有灭菌物品的预热融化功能，对需要溶解的物品具有时间及温度的选择 |
| 5 | 具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 |
| 6 | 具有故障自动检测判断系统 |
| 7 | 全自控型具有自动排放冷空气及灭菌结束自动排汽功能，灭菌完成后，排气阀可按预先设定的灭菌时间倒计时结束后自动将蒸汽排至蒸汽收集箱，使灭菌过程无蒸汽外排。 |
| 8 | 打印功能，实时打印灭菌温度与时间及日期。（可增配） |
| 9 | 校验接口：提供温度、压力检验接口，方便对锅内多点温度进行检测。 |
| 四 | 安全保护装置 |
| 1 | 具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保锅内有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免锅内有压力时开启锅盖。 |
| 2 | 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统。 |
| 3 | 具有加热器防干烧保护功能和漏电保护系统 |
| 五 | 技术要求 |
| 1 | 配置：自控型；主体材质：不锈钢。锅体壁厚：2mm |
| 2 | 容积：≥75L |
| 3 | 产品尺寸：≥（长×款×高）mm 670×580×1410 |
| 4 | 容器容积：≥（直径×高度）mmφ350×700 网篮尺寸（直径×高度）mm ≥335×190（3只） |
| 5 | 时间设定范围 1-9999min 灭菌温度设定范围50-126℃，设计温度137℃ |
| 6 | 额定工作压力 0.142Mpa 耐压试验压力0.30Mpa |
| 六 | 使用年限：7年及以上 |