项目需求

| 1、红光治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数要求 | 技术参数描述 |
| 1 | 波长范围 | 能量主要分布范围0.5μm-30μm，近红外峰值波长：0.9～2μm，远红外峰值波长：2～10μm |
| 2 | 光谱范围 | 近红外（含红光）、远红外 |
| 3 | 显示及操作方式 | 液晶屏显示，触摸屏操作 |
| 4 | 出光口面积 | ≥300cm2 |
| 5 | 功率档数（照射强度） | 五档可调 |
| 6 | 定时模式 | 电子定时 |
| 7 | 定时范围 | 0-99min |
| 8 | 治疗模式 | 1、纯远红外治疗 2、纯近红外治疗（含红光） 3、近红外（含红光）+远红外复合治疗 |
| 9 | 竖直升降功能 | 金属软臂手动调节 |
| 10 | 升降距离 | ≥40cm |
| 11 | 角度调节 | 二维,±90度 |
| 12 | 过温保护 | 具有过温保护功能 |
| 13 | 远红外工作状态指示灯 | 有 |

| 2、红光治疗仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数要求 | 技术参数描述 |
| 1 | 波长范围 | 能量主要分布范围0.5μm-30μm，近红外峰值波长：0.9～2μm，远红外峰值波长：2～10μm |
| 2 | 光谱范围 | 近红外（含红光）、远红外 |
| 3 | 显示及操作方式 | 液晶屏显示，触摸屏操作 |
| 4 | 出光口面积 | ≥300cm2 |
| 5 | 功率档数（照射强度） | 五档可调 |
| 6 | 定时模式 | 电子定时 |
| 7 | 定时范围 | 0-99min |
| 8 | 治疗模式 | 1、纯远红外治疗 2、纯近红外治疗（含红光） 3、近红外（含红光）+远红外复合治疗 |
| 9 | 竖直升降功能 | 金属软臂手动调节 |
| 10 | 升降距离 | ≥40cm |
| 11 | 角度调节 | 二维,±90度 |
| 12 | 过温保护 | 具有过温保护功能 |
| 13 | 远红外工作状态指示灯 | 有 |

3、医用输血输液加温器

技术要求

温度设定范围: 39℃

电 源: a.c.100-240V/50-60Hz

输入功率: 最大120VA

触电保护类别: I类

触电保护级别: BF型，防除颤保护

防潮保护级别: IPX2

温度精度: ±2℃

超温断电保护: 42C/43℃双重独立

低温报警: 33℃

预热时间: 从20℃-36℃约2分钟

工作制: 连续运行

主机(宽x深x高): 85x65x175mm

重量: 1.2kg

加热管: 1.4米，适合直径3.5-5mm管路

4、全自动化学发光免疫分析仪及配套试剂耗材

技术要求：

- 方法学：化学发光法

- 试剂类型：单人份试剂包装，无开瓶有效期，避免造成试剂浪费及交叉污染

- 检测灵敏度高：不高于0.03IU，线性范围宽：不低于10IU/ml，以减少不确定样本产生（提供说明书或药监局资料证明）

- 设备检测速度：≧60测试/H，测试样本体积≦30ul，减少样本量使用（提供说明书或药监局资料证明）

- 重复性（CV）：≦8%（提供说明书或药监局资料证明）

- 设备形式及尺寸：台式机（738*660*610mm）

- 准确度：相对偏差在±15%以内

- 操作功能：自动化检测TB-IGRA（N，T，P）Y干扰素浓度并自动判读最终结果，自动化操作简便，随到随检，无需累积样本

- 检测设备速度：IGRA首个测试结果≦30min

- 校准品：内置主校准曲线，2点校准主曲线，校准品溯源至国际参考品（提供说明书或药监局资料证明）

- ▲质控品：配套原厂质控品

- 试剂项目识别及机载时间：电子标签可主动识别不同项目、标签内容包括版本号、项目名称、批号、有效期、主曲线，试剂机载时间≧6个月

- 样本位及试剂筒容量：≧30个位置，并配套样本、质控品和校准品不同类型样本架；可同时装载≧168人份试剂，并具有在线添加试剂及耗材功能

- 设备软件要求：支持与LIS系统数据双向传输，支持USB/MMC/SD接口方式进行升级；

- 投标报价除对设备报总价外，还需对设备配套试剂耗材单价逐项进行报价。（配套试剂耗材单价作为品目设备配套试剂耗材的价格写入合同，合同签订后投标人提供配套试剂耗材的价格不得高于合同价）

- 配套的试剂限价260元/人份，投标人的投标报价不得高于限价，否则其投标将被认为无效投标，报价需包含完成检测过程中的耗品、质控品、校准品等。

5、细菌浓度比浊仪

技术要求：

- 记录菌悬液浊度值并与样本号关联，自动将浊度值发送至鉴定药敏分析系 。实现药敏结果可溯源菌悬液浊度。 - 配套定标管长期有效，方便用户进行比浊仪校准和定标。

6、生物安全柜

- 技术要求

1.分类：A2型，30%外排，70%循环；

2.风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s

系统排风总量：360m³/h；

3.噪音等级：≤67dB（A）；

4.照明：≥1000lx；

5.过滤效率:过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.99%。

6.尺寸：长度<130CM

二、结构功能要求

1.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，方便移动及使用；

2.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

3.LCD彩色液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流

流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风

和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命；

4.脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；

5.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间。

7、液氮储存罐

技术要求：

1/2cc麦管数(10/条)：3500个

1/2cc麦管数：5000个

配吊桶数：10个

液氮容量：45-50升

符合CE IATA ISO9001国际标准认证

配置清单：液氮罐1台；标本吊桶10个

8、药品冷藏柜（双门）

用于药品的冷藏保存，确保药品存放符合国家要求（药品需要保存在恒定的温度和湿度环境）。药品冷藏柜需符合国家GSP认证规范。柜内湿度在45%—75%之间，温度在8—20℃之间。风冷科技，无需手动除霜。内置：风扇立体循环风，冷气运行合理均匀控制在2—8℃之间使箱内温度箱内湿度控制在35%—75%之间。有高温报警、低温报警、湿度校正、温度校正。双门，总有效面积（柜内容积）不低于880L。

9、设备带搬迁及加装供气管路

1、根据医院现有的供气管路（房间外有供气主管路），在科室的4个房间安装4条设备带。

2、每条设备带上共设置3个床位单元，每个床单元至少包含氧气终端1个、负压终端1个、床头灯1个、开关1个、插座1个。

3、每条设备带及各床单元的位置需满足科室需求，每个房间的供气分管与主管链接处需安装检修阀门，分管需使用脱脂铜管，内径≥8mm，厚度≥2mm。

备注：医院现有拆除的设备带及终端等可供安装方使用。

10、治疗车

技术要求：

1、尺寸≥780*480*980mm

2、整体ABS工程塑料台面，凹陷设计，ABS一体化台面，两侧带一体化推手，ABS三面护栏，四柱设计，四柱承重，铝合金立柱，车体两层台面板设计，抽屉配置为二中抽，抽屉面板高度12公分。内置分隔片，可自由分格药盒，豪华ABS抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，三折静音轮轨道，抽拉顺畅自如，无噪音

3、一侧：置物篮 一个；一侧：置物篮一个，锐器盒两个，垃圾桶两个

4、豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

- 光子治疗仪

1、产品注册登记表的适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。

2、光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式）

*3、峰值波长：640nm±10nm

*4、光功率密度（光源表面测量）≥2600mW/c㎡

*5、光源聚光设计：透镜式

*6、温度反馈功能：具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃

*7、特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口10cm处，照射15min） 水膜温升≤2℃，光功率密度≥55mW/cm2

*8、最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm

*9、光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.6

*10、光功率稳定度：光功率变化率≤±1%

*11、最大有效治疗面积 ≥800cm2

*12、联网功能：支持联网功能，可选配工作站

*13、遮光装置：治疗光源应机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离

14、能量调节方式：五级能量调节

15、照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选

16、定时时间：可从0min～99min连续可调

17、操作面板：触摸屏、液晶显示

18、储物箱：具有储存配件的储物箱

19、输入功率≤200VA

20、售后服务：省内有厂家售后服务人员

- 加装设备带

根据医院现有的供气管路，中医科三个房间需安装设备带（电气分开）三条共9套，每条设备带设置3个床单元（3套），每个床单元（每套）设置氧气接头、负压接头、床头灯、开关、插座，气源接头制式须与现有房间制式一致。

- 深层肌肉刺激仪

1、设备功能：用于各种骨肌疾病所导致的肌肉疼痛。

2、技术参数：

2.1外形尺寸：14.6×5×22.6cm

*2.2材质：不锈钢、钛合金

2.3整机重量：约2.5kg

*2.4频率调节范围：20-60Hz，五档震动模式可调。

2.5频率调节准确度：±2Hz

2.6振动幅动：6mm

2.7振动幅动准确度：±1mm

2.8噪声：＜60DB

2.9具有低压供电方式，保证使用过程中的安全性；

*2.10内置进口超静音马达，免噪音干扰。

*2.11具有ISO9001质量管理体系认证证书。

3、产品标准配置

主机                            	             1台

*不同类型治疗头                                 3个

电源线适配器	                                  1个

工具箱                            	             1个

操作手册                                        1套

- CT诊断设备维保

| 观山湖区世纪城社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 维保类型 |
| X射线计算机体层摄影设备 | Assess CT | 飞利浦 | 1 | 台 | 技术保 |

技术参数：

1、维保范围：技术保（包含一年2次技术保养服务，3次免费上门维修服务）。保证开机率为95%，即每年停机不超过13个工作日(一年253个工作日)，超过一天顺延三天，由于不可抗力（包括但不限于雷击、水淹、停电、战争等）而导致的系统部件损坏而导致的停机, 不包括在此条款之内。

2、每年2次定期维护与保养，每半年一次保养，并提供维修、保养报告单。

3、收到报修请求后，工程师在接到响应上门时间不超过4h，对设备进行故障现象判断、维修费用预估和处置建议等信息；

4、科室负责人可以对维修工程师维修完成的设备使用工单签字进行验收；

5、完整记录设备全部维修历史记录，提供维修服务单；