项目需求

1、液氮储存罐

技术要求：

1/2cc麦管数(10/条)：3500个

1/2cc麦管数：5000个

配吊桶数：10个

液氮容量：45-50升

符合CE IATA ISO9001国际标准认证

配置清单：液氮罐1台；标本吊桶10个

- 2、深层肌肉刺激仪

1、设备功能：用于各种骨肌疾病所导致的肌肉疼痛。

2、技术参数：

2.1外形尺寸：14.6×5×22.6cm

*2.2材质：不锈钢、钛合金

2.3整机重量：约2.5kg

*2.4频率调节范围：20-60Hz，五档震动模式可调。

2.5频率调节准确度：±2Hz

2.6振动幅动：6mm

2.7振动幅动准确度：±1mm

2.8噪声：＜60DB

2.9具有低压供电方式，保证使用过程中的安全性；

*2.10内置进口超静音马达，免噪音干扰。

*2.11具有ISO9001质量管理体系认证证书。

3、产品标准配置

主机                            	             1台

*不同类型治疗头                                 3个

电源线适配器	                                  1个

工具箱                            	             1个

操作手册                                        1套

3、全自动化学发光免疫分析仪及配套试剂耗材

技术要求：

- 方法学：化学发光法

- 试剂类型：单人份试剂包装，无开瓶有效期，避免造成试剂浪费及交叉污染

- 检测灵敏度高：不高于0.03IU，线性范围宽：不低于10IU/ml，以减少不确定样本产生（提供说明书或药监局资料证明）

- 设备检测速度：≧60测试/H，测试样本体积≦30ul，减少样本量使用（提供说明书或药监局资料证明）

- 重复性（CV）：≦8%（提供说明书或药监局资料证明）

- 设备形式及尺寸：台式机（738*660*610mm）

- 准确度：相对偏差在±15%以内

- 操作功能：自动化检测TB-IGRA（N，T，P）Y干扰素浓度并自动判读最终结果，自动化操作简便，随到随检，无需累积样本

- 检测设备速度：IGRA首个测试结果≦30min

- 校准品：内置主校准曲线，2点校准主曲线，校准品溯源至国际参考品（提供说明书或药监局资料证明）

- ▲质控品：配套原厂质控品

- 试剂项目识别及机载时间：电子标签可主动识别不同项目、标签内容包括版本号、项目名称、批号、有效期、主曲线，试剂机载时间≧6个月

- 样本位及试剂筒容量：≧30个位置，并配套样本、质控品和校准品不同类型样本架；可同时装载≧168人份试剂，并具有在线添加试剂及耗材功能

- 设备软件要求：支持与LIS系统数据双向传输，支持USB/MMC/SD接口方式进行升级；

- 投标报价除对设备报总价外，还需对设备配套试剂耗材单价逐项进行报价。（配套试剂耗材单价作为品目设备配套试剂耗材的价格写入合同，合同签订后投标人提供配套试剂耗材的价格不得高于合同价）

- 配套的试剂限价260元/人份，投标人的投标报价不得高于限价，否则其投标将被认为无效投标，报价需包含完成检测过程中的耗品、质控品、校准品等。

4、细菌浓度比浊仪

技术要求：

- 记录菌悬液浊度值并与样本号关联，自动将浊度值发送至鉴定药敏分析系 。实现药敏结果可溯源菌悬液浊度。 - 配套定标管长期有效，方便用户进行比浊仪校准和定标。

5、设备带搬迁及加装供气管路

1、根据医院现有的供气管路（房间外有供气主管路），在科室的4个房间安装4条设备带。

2、每条设备带上共设置3个床位单元，每个床单元至少包含氧气终端1个、负压终端1个、床头灯1个、开关1个、插座1个。

3、每条设备带及各床单元的位置需满足科室需求，每个房间的供气分管与主管链接处需安装检修阀门，分管需使用脱脂铜管，内径≥8mm，厚度≥2mm。

备注：医院现有拆除的设备带及终端等可供安装方使用。

- 6、加装设备带

根据医院现有的供气管路，中医科三个房间需安装设备带（电气分开）三条共9套，每条设备带设置3个床单元（3套），每个床单元（每套）设置氧气接头、负压接头、床头灯、开关、插座，气源接头制式须与现有房间制式一致。