**附件1**

**一、微波治疗仪技术要求**

1、微波频率：2450MHZ±30MHZ

2、微波输出功率：治疗为：0～99W，理疗为：0～99W。

3、治疗时间：治疗为：0～99秒，理疗为：0～30分。

4、时间调节方式：步进为“10”和“1”两种方式。发生故障时屏幕显示故障代码功能，快速排除故障。

6、工作方式：治疗与理疗多功能式。

7、治疗辐射器不粘连组织，辐射器驻波系数≤2。

8、外壳泄漏：＜0.5 mW/cm2 。

9、无用辐射：＜0.5 mW/cm2。

10、具有自动保护装置：机器运行时治疗功率和时间须自动锁定；具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能。

**二、空气消毒机技术要求**

1、移动台式机

2、该设备主要用于对室内（≥30平方米）的空气进行净化与消毒处理。

3、消毒需在有人状态下达到ⅠⅠ类环境。

4、消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%；设备持续工作60min，对H1N1去除率≥99.9%

5、臭氧残留量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧残留量为≤0.003mg/m3

6、净化效果:设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级。